OPTIZEN 1412V-ST

食品色素快速检测仪

产品使用说明书

2005年10月（第一次修订版）

注:

Optizen® 及其软件 FoodView™是（株）美卡希斯的注册商标。包含该使用说明书在内的Optizen产品包的所有相关资料未经（株）美卡希斯许可，均不可对其进行更改或伪造。

有关Optizen® 或 FoodView ™的更详细的资料请参照该使用说明书的“技术支援”部分或登陆我们的网站。

韩国美卡希斯有限公司 版权所有

Copyright © 2005 Mecasys Co.,Ltd. All rights reserved.

目录

第一部分 介绍						3

开始之前						3

系统						4

技术指标

仪器的结构				5

第二部分 单机操作部分（硬件操作）			7

功能控制（操作面板）				7

功能及应用					8

1．打开仪器				8

2．输入参数  				8

3．选择样品测定/电脑连接			8

4．进行测定				9

第三部分 实验操作部分  					10

试剂

样品处理方法及测定

第四部分 技术支援及售后服务  				11

第一部分  介绍

开始之前

感谢您购买我们公司产品《食品色素快速检测仪1412V-ST》。

使用Optizen1412V-ST进行食品色素检测比传统的分析方法更加便利、迅速、成本低，因此越来越广泛地使用于检测食品安全性领域中。

系统

1. 技术指标

检出限：	0.001g/kg

检测对象：

黄色素（柠檬黄，日落黄）

红色素（胭脂红，苋菜红）

兰色素（亮蓝，靛蓝）

检测范围： 0 – 1g/kg

波长准确度 :  < 2nm

单色器 :  Czerny-turner 型

光度范围 :  -0.1 to 3.0A, 0 to 125%

稳定性 :  0.003 A/h

光源 :  长寿命钨灯

波长校准 :  自我校准

样品池架

常规标准比色池架（10mm光程）

测定模式

仪器测定模式

电脑通讯模式

输入输出

显示 : 128 * 64 图形LCD

电源要求 :  AC100 ~ 230V, 50/60H, 1A

外观尺寸及重量

外观尺寸：385(W)ⅹ344(D)ⅹ180(H),

重量: 6.5kg

打印 (选配项)

打印机 : Thermal dot line print, 384 dots/line,

48mm print width with 8dots/mm resolution

最快打印速度: 200 dot lines/sec (25.0mm/sec)

2. 仪器的结构 (Constructions)

示意图

样品池架盖

打印机

键盘

LCD窗

正视图

俯视图

后视图

电源线连接部

电源开关

散热扇

RS232

左视图

A/S人员更换元器件时开启

右视图

第二部分  单机操作部分（硬件操作）

功能控制 [操作面板]

1. [0,1,…,9,.] : 输入数字键

2. [功能键]

 [ESC] : 回到前一菜单界面；

 [PRINT] : 打印；

 [ABS %T] : 输入参数；

 [← / → / ↑ / ↓] : 左右移动光标；

 [ZERO] : 测定空白溶液；

 [ENTER] : 测定样品或选择确认；

 [PRINT] 功能始终在激活状态。

功能及应用

1. 打开仪器

开仪器电源后，屏幕将显示仪器型号，仪器开始自检及初始化。自检及初始化的时间需要20~30秒。自检及初始化完成之后，仪器需要约10分钟的预热时间。

图 1

2．进行测定

要进行测定，在屏幕显示[图1]界面时把空白溶液放进测定池架，按[ZERO]键，屏幕将显示进行测定空白溶液过程界面如[图1-1]。

图 2

空白溶液测定完成后屏幕显示[图4]界面。取出池架中的空白溶液，再放进样品溶液按[ENTER]进行样品测定，屏幕就会显示样品测定过程界面如[图4-1]。

图 3

图 4

样品测定完成后显示测定结果如[图5]（[图5]的数据是参考数据）。

打印按[PRINT]

[ESC] ：回空白样测定界面[图1]

[ENTER]: 继续测定

图 5

第三部分  实验操作部分

1. 试剂

色素检测试剂A（产品编号 MC-F-S-001）

色素检测试剂B（产品编号 MC-F-S-002）

2. 样品处理方法及测定

液体样品（果味水，汽水，配制酒等）

- 取5克样品置于样品处理瓶

- 加试剂A，试剂B各1毫升，振荡后加蒸馏水20ml，摇均。

- 用移液器从比色管中间部位吸取样品移入到2个离心管中，进行30－60秒离心沉淀。

- 取2ml离心过的上层液到比色皿，即为样品溶液。

- 取一个干净比色皿，加2ml蒸馏水，作为空白溶液。

- 按照仪器说明书步骤进行测定

固体样品（如糖果，淀粉软糖，果冻，蛋糕，虾(味)片，定粉类等）

1.取2克经粉碎机搅碎过的样品置于比色管

2.加试剂A，试剂B各1毫升，振荡后加蒸馏水20ml，摇均。

3.用移液器从比色管中间部位吸取样品移入到2个离心管中，进行30－60秒离心沉淀。

4.取2ml离心过的上层液到比色皿，即为样品溶液。

5.取一个干净比色皿，加2ml蒸馏水，作为空白溶液。

6.按照仪器说明书步骤进行测定

第四部分  技术支援及售后服务

用户在使用Optizen系列产品过程中如出现设置或使用上的问题请参照本用户说明书。如果碰到无法解决的难题，可通过电话、传真、电子邮件或登录（株）美卡希斯网站等方式与我们取得联系，我们将迅速帮您解决问题。

（株）韩国美卡希斯有限公司

2F Doryong-Dong  Yu seong–Gu Daejeon

Republic of Korea. 397-28

TEL : 0082-42-485-0118

FAX : 0082-42-485-7118

技术咨询 E-mail : info@mecasys.co.kr

Http : //www.mecasys.co.kr/